昌吉市人民医院数字化脑电图仪及24小时动态脑电设备项目

技术参数（询价现场带产品彩页）

| 技术参数及要求（数量，1套） 项目名称 | 数量/套 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 正/负偏离 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化脑电图仪及24小时动态脑电设备 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元大写） |  |  |  |  |  |  |

| 1、配置要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 32通道脑电图机一台： |
| 1.2 | 工作站电脑.’ |
| 1.3 | 32通道脑电放大器1个 |
| 1.4 | 专用仪器台车1台 |
| 1.5 | 闪光刺激器1套 |
| 1.6 | 视频组件1套. |
| 1.7 | 16导动态脑电HOLTER 1只 |
| 1.8 | 常规脑电分析软件包1套 |
| 1.9 | 神经中央监护分析系统软件包（含睡眠分析和脑功能分析） 1套 |
| 1.10 | 附件（含脑电盘状电极线、鳄鱼夹电极线、柱状电极、导电膏）1套 |
| 1.11 | 彩色喷墨打印机1台 |
| 2、主要技术要求 |  |
| 2.1 | 微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。32通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。 |
| 2.2 | 国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。 |
| 2.3 | 双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真。 |
| 2.4 | 可根据不同目的和对象，方便地选择8、16、24、32通道信号检测 |
| 2.5 | 4导中线电极设计，在导联切换中实现真正意义的导联横连。 |
| 2.6 | 含通道生理信号（可根据需要设置成肌电、眼电、心电、呼吸等通道）。 |
| 2.7 | 含阻抗测试功能。 |
| 2.8 | 可调闪光生理诱发装置 |
| 2.9 | 中英文软件平台，操作要灵活便捷； 超过48小时连续、长程记录； 参考电极可多种方式自由设定 数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换 |
| 2.10 | 多组时间常数和滤波参数任意组合 显示速度（走纸速度）及灵敏度可调 |
| 2.11 | 实时压缩谱阵图监测 |
| 2.12 | 棘波自动识别报警记录 |
| 2.13 | 顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图；三维立体旋转脑电地形图，动态地形图 |
| 2.14 | 显著概率地形图 |
| 2.15 | 正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断 |
| 2.16 | 图文一体化输出，灵活的报告编辑 |
| 2.17 | 可以增加视频组件，组成视频脑电应用。 脑电波形与视频图像同步显示，是看得见的“完全同步”，多种视频配置可选。其中摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理。。 |
| 2.19 | 脑电图机主要技术指标： |
|  | 电压测量：误差不超过±10%。 |
|  | 时间间隔：误差不超过±5%。 |
|  | 时间常数：0.03s～0.1s 误差不超过±40%，大于0.1s 误差不超20%。 |
|  | 幅频特性：0.5Hz～90Hz 偏差不超过＋5%～－30%。 |
|  | 功率谱频率：误差不超过±5%。 |
|  | 功率谱幅度：偏差不超过±10%。 |
|  | 噪声电平：不大于2μV（峰-峰值）。或者< 0.4μV rms。 |
|  | 共模抑制比：≥110dB。 |
|  | 耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，偏差不超过±5%。 |
|  | 输入阻抗：≥60MΩ（差模）。 |
|  | 内定标电压测量：50μV时，误差不超过±3%。 |
| 2.20 | 16导动态脑电记录盒一只： |
|  | 指标、性能和软件功能： |
|  | （1）电压测量：误差不超过±10% |
|  | （2）时间间隔：误差不超过±5% |
|  | （3）功率谱频率：误差不超过±5% |
|  | （4）功率谱幅度：偏差不超过±10% |
|  | （5）噪声电平：≤2μV（峰-峰值）或者< 0.4μV rms。 |
|  | （6）共模抑制比：≥100dB。 |
|  | （7）耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，偏差不超过±5% |
|  | （8）输入阻抗：≥20MΩ（差模）。 |
|  | （9）动态记录盒内置定标功能 |
|  | （10）动态记录盒内具有单、双导硬件切换功能 |
| 动态 | （11）软件功能：数据转存、回放、剪辑、打印、功率谱分析，脑电地形图分析和打印等。 |
|  | （12）脑电记录盒内嵌显示屏可实时显示脑电波形。 |
|  | （13）动态脑电纪录盒可以增配两导眼电，一导肌电 |
|  | （14）动态脑电记录盒必须可以做睡眠脑电分析和脑功能分析。 |
| 2.21 | 神经中央监护分析系统软件包（含睡眠分析和脑功能分析）功能要求：含加权趋势分析、脑功能状态分析、复杂度分析、相对变化分析，睡眠分析等。 |
| 四、售后服务、培训： |  |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和维修培训 |
| 4.2 | 升级：免费提供软件升级 |
| 4.3 | 提供用户操作手册和维修手册 |