昌吉市人民医院前庭功能检查系统设备项目

技术参数（询价现场带产品彩页）

| 技术参数及要求（头脉冲仪和眼震视图仪，数量，各1台） 项目名称 | 数量/套 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 正/负偏离 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前庭功能检查系统设备（头脉冲仪和眼震视图仪） | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元大写） |  |  |  |  |  |  |

- 前庭功能检查系统（头脉冲仪）

一、检测功能

1、自发性眼震

2、凝视功能

3、扭转偏斜测试

4、前庭动眼反射功能

5、代偿性眼动功能

6、BPPV复位指导

7、平衡监控功能

8、眩晕康复期平衡功能评估

9、儿童半规管检测功能

二、技术参数

1、眼罩重量: ≤40g 摄像头重量：≤32g

2、电脑接口：USB

3、USB线长：≥1.5米

4、摄像头分辨率：752480 像素

5、陀螺仪：1Hz以上

6、速度范围：+/- 500度/秒

7、测试视窗≥700ms

8、尺寸：≥1.25” x 0.65”

9、可调节式头带，且无需耗材支撑鼻梁。

10、检测3维头动、眼动

11、检测原理：基于巩膜线圈搜索法

12、可分别分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况

13、可生成40ms、60ms（≥0.79）、80ms水平半规管的瞬时增益，

14、可生成三对半规管的平均增益即不对称比（小于7%）

15、可生成三对半规管的头动角速度。

16、可生成6个半规管的综合报告。（综合报告内含水平半规管的瞬时增益值，三对半规管的平均增益值及头动角速度）

17、测试过程中可录制视频，供日后教学研究使用。

18、可测试自发性眼震

19、摄像头可左右移动，分别测试左眼和右眼，对于斜视、近视、义眼等患者可以进行测试。

20、实时数据分析，延时≤4ms

21、数字摄像头，帧速率≥600Hz

22、分辨率优于0.01度

- 23、5点激光校准发射器

前庭功能检查系统（眼震视图仪）

一、检测功能：

1、自发性眼震试验

2、凝视试验

3、平稳跟踪试验

4、扫视试验

5、视动性眼震试验

6、位置性眼震试验

7、变位性眼震试验

8、双温冷热试验

9、正弦摆动试验（可配合旋转椅用）

10、步进旋转试验（可配合旋转椅用）

二、硬件参数

1、标准：（1）（一般安全）I类，BF型

（2）（系统安全）I类，BF型

（3）（电磁兼容）

2、计算机配置：（1）操作系统：Windows7

（2）处理器： Intel(R) CPU G3900  2.8GHz及以上

（3）RAM： 4GB

（4）硬盘：500GB

（5）显示分辨率：1600 x 900及以上；

3、眼罩：带吸附海绵设计，与面部结合效果好，不漏光，同时减轻对患者眼周的压力，配戴更稳定，吸汗防滑；带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件可同时采集双眼数据信号。

5、摄像头传输技术：

6、通道：4通道

7、采样率：双眼测试105 帧/秒，单眼测试174 帧/秒

8、分辨率：≥640 x 480 像素

9、眼球追踪范围：± 30º

10、追踪精确度：≤0.1º

11、摄像头：焦距可调，捕捉真实眼球并呈现真实瞳孔

12、捕捉眼球方式：十字抓丝

13、眼罩:带有封闭式护目镜，无需额外暗室条件可同时采集双眼信号

14、50英寸液晶显示器，满足视靶各项检测功能（垂直方向测试无需调整视靶角度及位置）

15、脚踏开关可控制测试启动与停止、固视抑制灯及录制视频

16、含水量：220ml/7.4oz。

17、输出空气流量：8到12升/分钟

18、固定气流:8升/分钟

19、气流准确度:±1升/分钟

20、气流温度范围:24℃-50℃（容限0℃-50℃）步进0.2℃

21、温度准确度:<±0.5℃温度稳定时间<60秒

22、全中文界面软件操作

23、磁吸式遮光板设计

24、可拆卸独立双摄像头

25、脚踏开关

26、空气软管长度：≥2米

27、耳窥镜直径：≥2.75mm和≥4.25mm。

28、数据传输线：≥3.5米

29、≥50英寸液晶刺激屏

技术参数：

数据分析

1）可分别左、右眼及双眼，垂直水平均测试可调

2）可自动、手动录制视频

3）可手动、自动，打开、关闭固视抑制灯

4）可显示a.SPV，m.SPV

5）眼震标记可自动或手动

6）测试结果可左右、垂直水平单曲线编辑分析

7）最小加速度：≥10000°/s2

8）快相最小速度：≥400°/s

9）快相最低振幅：＜10°

10）慢相最低振幅：＜5°

11）最大SPV:≥150°/s

12）慢相最短时间：≤500ms

13)慢相最长时间：≥1000ms

14）慢相探测灵敏度：0-100

15）测试过程中：可放大测试获取的图形

16）基线漂移补偿

17）据有各年龄段的正常值数据库

校准

1、五点校准，校准时可自动判别眼位实现自动校准校准点大小、校准点及背景颜色可调，针对色盲、色弱和近视患者效果极佳双眼校准，配合欠佳者，可手动校准

2、自发性眼震试验

1）测量时间:≤1200s

2）可显示瞳孔直径变化曲线

3）水平和垂直SPV值：±200°/s

4）水平和垂直位：±100°

3、凝视试验

1）可自定义凝视目标位置

2）无需调节视靶可进行垂直试验

3）凝视角度0°-50°

4、平稳跟踪试验

1）测试时间10-600s

2）测试方向：水平位、右上、右下、垂直位

3）最大幅度：≥100°

4）转动暂停:0-15s

5）速度:0°/s-200°/s，可设置加速度

6）目标移动方式：线性或正弦

7）增益计算：眼睛速度同目标速度的比率，平滑眼睛移动同总眼睛移动的比率

5、扫视试验

1）测试形式：水平位、垂直位、混合模式及用户自定义

2) 重复次数：10次

3）固视点：1-100个

4）固视时间：0.5-15s

5）潜伏期阈值：1-100ms

6）否定值可调：最小目标振幅1-40°，最大反应时间1-2000ms

最小反应1%-100%，扫视的最小样本1-5，

允许在扫视测试中插补偿数据

分析值可调：潜伏期阈值：1%-100%，最小扫视速度：1-900°/s，最小固定时间：0.1-2s

刺激目标物：圆点（大小、颜色及背景可调）、笑脸（背景颜色可调）

6、视动性眼震试验

刺激方向：左右、上下

刺激速度：0-200°/s

测量时间：0-200s

刺激图形：条纹、棋盘（宽度可调）. ≥9种可调

视动性眼震试验测试过程中可进行固视抑制，前景、背景、固视物大小、颜色可调

7、位置性眼震试验

1）测量时间:≤600s

2)水平和垂直SPV值：±200°/s

3）水平和垂直位：±100°

8、变位性眼震试验

1）测量时间:≤600s

2）水平和垂直SPV值：±200°/s

3）水平和垂直位：±100°

9、双温冷热试验

1）数据获取时间：10-600s

2）可测试SPN并纳入结果计算

3）测试顺序可自由搭配

4）持续时间：5-60s

5）固视：可设置自动开始，持续时间3-60s自定义

6）冷热刺激试验开始记录时间，可自定义或自动探测开始

7）眼睛位置：水平、垂直（±100°）

8）统计图表：统计数据、标准值、显示优势偏向、蝶式

9）可根据各自实验室测量值更改UW和DP的正常值

10）刺激：手动、自动控温和设置时间