昌吉市人民医院内镜自动清洗消毒机设备技术参数

一、医用设备名称及数量

| 项目名称 | 数量/台 | 所投品牌型号 | 技术参数 | 应标参数 | 正/负偏离 | 单价 | 合计 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内镜自动清洗消毒机 | 2 |  |  |  |  |  |  | （山东新华/老肯/肯格王） |
| 总合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数（询价现场带设备彩页）

内镜自动清洗消毒机参数

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 适用于软式内镜的清洗和消毒； |
| 1、整机结构要求 | 1.1设备底部有轮子，轮子可以锁死，便于设备移动 |
|  | 1.2设备的洗消舱，舱体为单缸，每次处理1条软式内镜，具有透明盖，可以清晰地实时观察内镜清洗消毒的情况。 |
|  | 1.3为了保证清洗消毒的效果，设备内泵的数量应≥7个；能同时实现排液、进酶液、进消毒液、酒精灌注、液体循环灌注、空气干燥、消毒液取样、测漏吹气等功能。 |
|  | 1.4响应规范WS 507-2016中5.3.11 b的要求，空气细菌的最小截留效率应不低于107cfu/cm2。 |
|  | 1.5响应规范WS 507-2016中5.3.11 a的要求，洗消用水内置≤0.22um精度过滤装置。 |
|  | 1.6可根据用户实际使用水质的情况，选择配置三级水过滤装置。 |
| 2、洗消系统的要求 | 2.1通过自身强劲清洗涡流来清洗内镜的外表面，每清洗消毒循环水耗量≤50L。 |
|  | 2.2响应规范WS 507-2016中6.2.3 a的要求，为保证消毒效果，做到内镜全浸泡。 |
| 3、门机构与门的检测锁紧装置 | 3.1设备门盖可通过脚踏开关实现开关门，也可通过程序界面上的按钮自动开关门。洗消槽舱体盖采用全封闭结构。 |
|  | 3.2具备门开关检测功能，在舱体盖没有盖好的时候，配有报警提示功能，并无法工作。 |
| 4、化学助剂 | 4.1 可将消毒液箱、酶液桶、酒精桶三个容器同时放入机器内部储存。配有透明窗，可以观察到的当前液位高度，便于操作人员提前补充化学助剂。同时具有液位自动检测，报警提示功能。 |
|  | 4.2消毒液箱有效容量应≥12L、酶液桶容量应≥2.5L、酒精桶容量应≥1L。 |
|  | 4.3设备可使用WS 507-2016规定的多种消毒液：包括戊二醛GA、邻苯二甲醛OPA、过氧乙酸PAA、二氧化氯、（酸化水AEOW 选配）。 |
|  | 4.4在程序运行中，可实现不打开舱体密封盖且不中断程序运行，对洗舱内消毒液浓度是否达标进行检测。 |
| 5、液体的排放 | 采用独立的排液泵实现液体的强制排除。 |
| 6、打印系统 | 6.1采用微型针式打印机。 |
|  | 6.2打印记录包括：设备序号、清洗日期、清洗模式、酶液浓度、消毒液已使用次数、消毒液已使用天数、测漏结果、清洗人员编号、清洗内镜编号、清洗每一循环开始时间、结束时间、清洗的温度、消毒的温度、清洗结果以及故障提示。 |
|  | 6.3配备设备以往的洗消数据记录导出功能。如导出到U盘，导出文件为TXT格式。实现电脑侧的报表存储、打印等操作。 |
| 7、控制系统的软硬件要求 | 7.1可在15-20分钟内完成酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥、空气干燥全过程。 |
|  | 7.2显示屏采用彩色高清触摸屏。可存储最近的至少1000条洗消过程数据记录。 |
|  | 7.3待机界面实时显示消毒液已使用天数、已使用次数、门状态、无线网络状态、洗消人员编号、内镜编号、全程实时显示测漏压力和倒计时。 |
|  | 7.4 设备具有RJ45网络接口等多种通讯接口，能实现Modbus、WIFI等多种通讯方式。 |
|  | 7.5系统配有一键启动程序、快速程序、标准程序、加强程序、仅消毒、仅干燥、仅测漏、自消毒模式、液体、空气采样程序等程序功能。 |
|  | 7.6设备具有独立的专门针对十二指肠镜的加强清洗消毒程序，可实现对十二指肠镜的抬钳器管道进行加强清洗。 |
|  | 7.7酶液恒温加热装置集成在设备内部，温度偏差不超过设置温度的0-5.0℃。 |
|  | 7.8消毒液恒温加热装置集成在设备内部，温度偏差不超过设置温度的0-5.0℃。 |
|  | 7.9温度传感器的显示精度要求为≤0.1℃ |
|  | 7.10测漏压力的显示精度要求为≤0.1KPa |
|  | 7.13测漏用压力变送器的显示精度要求为0.1KPa或更优 |
| 消毒液恒温加热装置 | 1、消毒液加热温度可按照消毒液厂家建议的温度凭密码权限进行设置；恒温保持时，温度偏差应不超过设置温度的0-5.0℃。 |
|  | 2、消毒液加热装置应集成在设备内部，不允许在外部单独加热，确保使用时的人员操作安全性。 |
| 管道压力监测装置 | 1、在设备运行时，可以全程监测管道内压力，管道内堵塞、压力未达标、管道脱落都能实时监测; |
|  | 2 、具有至少2个压力变送器用于内镜孔道的压力监测；当用于具有抬钳器或副送水管路的内镜的洗消时，设备配备有至少3个压力变送器用于实时监测内镜各孔道的压力； |

备注：中标供应商中标后需提供随机配备自有品牌的内镜专用强效全能多酶清洗液1桶，配置量不少于5L装1桶（或2瓶2500ml装）；要求该酶液应通过国家级检测机构检测，具有良好的生物膜去除能力，并提供行政主管部门出具的检测报告备查。（此项费用包含在报价内）