昌吉市人民医院新生儿多功能抢救系统设备项目

技术参数（询价现场带产品彩页）

| 新生儿多功能抢救系统设备技术参数及要求（数量，1台） 项目名称 | 数量/台 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 正/负偏离 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生儿多功能抢救系统设备 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元大写） |  |  |  |  |  |  |

一、设备用途：

该设备为新一代设计的婴儿保暖台，提供革命性的辐射加热功能，可以整合新生儿窒息复苏、新生儿称重、血氧饱和度监测等功能，为婴儿提供一个温暖的、可控的开放式热力微环境，并且提供负压吸引及窒息复苏等急救术所需的功能。用于产房，产科手术室及普通婴儿室。

二、设备性能：

1、提供全面的床面辐射热能，平均床面辐射能量≥27mw/cm2。沙漏式设计集中热量与床面，削减了旁侧的多余热辐射，使床边执行X光拍片甚至手术操作的医护人员头顶不致过热。加热材料采用碳钢材质, 无粉尘、无碎裂。

2、微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，并设有≥6.5英寸中央彩色显示器, 显示数据和1小时趋势图表等参数，并可于显示屏上直观设定各项监测参数。

3、微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。人工模式：加热体热量输出0-100%， 5%增量。伺服模式：温度设定范围34-37.5°C，0.1°C增量；温度测量精确度±0.3°C；温度探头的测量范围30-42°C ，分辨率为±0.1°C。

4、设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间≤3 分钟。

5、倾斜半球面加热体设计，并内置X托盘，可直接进行X光拍片，无需旋转解热体，中断对婴儿的辐射热。

6、方形大床垫，为临床提供最佳操作方位。软床头设计方便气管插管。并具备防水易清洁的性能。配有水平仪指示床面水平度。

7、具备计时器，可提供声音提示。

8、床体可升降，升降范围在83.8-107.9cm；床体可倾斜，倾斜范围是连续的±12º；床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，可用于线路管理。

9、声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头连接、温度探头故障、复查计时器完成等报警。音调可调。提供触摸式和感应式两种静音方式。加热体部件功率360W. 输出功率0-100%， 5% 增量可调。

10、温度（肤温和设定温度）、加热功率、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势，提供图形趋势和列表趋势两种显示，数据间隔可选15/30/60分钟。

11、配置有2个观察灯， 用于清晰的观察婴儿，亮度可调，平均床面亮度在0-1500lux。

配置有一个聚光检查灯.床面平均2000lux光照度。检查灯可做锥形旋转调节照射方向，床面灯光边界清晰，利于临床操作并保护婴儿眼睛。

12、配置存储抽屉，方便存储物品。

13、内置电子秤，测量范围300-8000克，精度±10g。并设置有“重新称重”和“上次体重”快捷按钮。如果床面没有处于水平状态影响称重，设备将提示调整床面于水平位,可以使用床面水平标尺标称床面的水平。

14、内置血氧饱和度监测。提供业界先进的 血氧饱和度监测模块，用于监测呼吸复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。测量范围在30-100%，70-100%之间的精确度为±3。 同时提供脉率的监测，监测范围在25-240bpm， 精确度为静止状态±3bpm,运动干扰下±5bpm。

15、内置T-Piece。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T-piece 呼吸复苏系统还配置PIP调节功能，调节范围0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为≥45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。内置负压吸引器，负压吸力在0-150mmHg，精确度在±5%。

16、内置空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%，±5% 精确度。 整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。