昌吉市人民医院心肺复苏机设备（进口设备）项目

技术参数（询价现场带产品彩页）

| 技术参数及要求（数量，1台） 项目名称 | 数量/台 | 所投品牌型号 | 所投品牌设备技术参数 | 正/负偏离 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏机（进口） 设备 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元大写） |  |  |  |  |  |  |

1、按压频率：≥100次/分，按压深度：0～8cm连续精确可调。

2、可根据患者胸部厚度指示安全有效按压深度

3、按压释放比率1:1（50%：50%）

4、按压通气比率

a.30:2；

b.连续不间断按压的过程中给予8～10次通气/分钟（高级气道模式）

c.连续不间断按压（不通气）

5、精确设定通气潮气量，调节范围：0～1000ml

6、具有机内池电量不足自动报警功能

7、气道压力过大自动报警（＞55cmH2o）

8、具有氧气驱动压力正常指示显示器（进气压力≥3.5kg/cm2）

9、具有氧气驱动压力过大自动开启释放阀功能（氧气压力≥7kg/ cm2）

10、氧气驱动压力范围：3.515～6.327 kg/cm2